PanTheraSys

项目全面说明书

软件架构 · 三屏功能 · 硬件接口 · 数据模型 · 部署验证 · 风险清单

| 项目项 | 当前基线 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0-HANDOVER |
| 分析对象 | D:\PanSoftware\PanTheraSys |
| 快照日期 | 2026-10-14 |
| Git 分支 | main |
| 最近提交 | b4fe5cdb76d9 / 2026-07-10T21:49:16+08:00 / 7.10，只存在基础表，其余数据表新建前 |
| 产品声明版本 | CMake 0.1.0；界面 V1.0 |
| 文档性质 | 内部研发交接；按当前本地工作区实物编制 |

重要声明：该仓库 README 将产品定义为非临床原型。本文档描述“代码中存在的能力”，不构成医疗器械验证、临床安全认证或允许对人体实施治疗的证明。所有真实硬件治疗必须在完成系统级风险控制、实机联调、验证确认和法规流程后才可启用。

编制：项目第一负责人/开发负责人视角的源码事实核查
生成日期：2026-10-14（Asia/Shanghai）

文档控制

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 阅读对象 | 对本项目完全不了解的接手开发、测试、硬件、实施与质量团队 |
| 事实优先级 | 2026-10-14 本地源码 > 当前配置文件 > 数据库建表脚本 > 历史文档/README |
| 功能状态术语 | “可见已实现”=当前 UI 有入口；“代码已实现未接入”=有函数/适配器但当前 UI 不可达；“模拟”=数据或执行来自 SimulationDeviceFacade；“待实机验证”=协议代码存在但本次未连接设备 |
| 范围 | apps、src、tests、config、db、docs、scripts、CMake、运行时目录；排除 build 生成物的逐文件审计和 _codex 外部厂商示例的产品功能认定 |
| 敏感信息 | 本文按用户要求保留当前接口参数与默认口令，用于复现；只允许内部受控流转 |

版本记录

| 版本 | 日期 | 编制依据 | 变更摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0-HANDOVER | 2026-10-14 | 本地工作区全面静态扫描 + 主目标重编译 + CTest 运行 | 首次完整交接版 |

目录

更新域后显示

提示：首次用 Microsoft Word 打开后，按 Ctrl+A、F9 更新目录、页码和字段。

1. 执行摘要与接手结论

PanTheraSys 是一套 Windows x64 上的 Qt Widgets/C++20 低强度超声治疗工作站原型。当前程序将临床流程拆为设备监控、治疗计划、治疗执行三个物理屏幕；屏幕不足时回退到单窗口，并额外提供数据管理工作区。系统已经具有患者/影像/计划/治疗/报告数据链、医生登录、部分真实硬件驱动、轨迹与三轴电机控制、影像标注和治疗证据归档，但关键治疗闭环仍同时混有真实硬件控制和仿真状态。

1.1 当前可交接的核心资产

可编译的 PanTheraConsole 主程序，当前工作区主目标于 2026-10-14 重新编译成功。

三屏临床工作流：设备监控屏、治疗计划屏、治疗执行屏；少于三屏时可单窗口回退。

MySQL 5.7 兼容临床数据与证据模型，共 29 张表；登录口令使用 PBKDF2-HMAC-SHA256。

真实硬件适配代码：Dobot TCP/SFTP、UIM USB-CAN 三轴、Modbus 水泵、LU-926 温控、液位传感器、Aigtek 功放、RIGOL VISA、DirectShow USB 摄像头。

影像采集/分层、标注、当前与历史对比、三维重建、点/线靶点生成、呼吸偏移补偿、计划审批与治疗结果留证。

安全内核、审计服务、应用上下文、仓储抽象、仿真设备门面以及 13 个自动化测试目标。

1.2 必须先接受的现状边界

| 级别 | 结论 | 交接含义 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 不是可直接用于人体治疗的已验证医疗器械软件 | 所有真实治疗输出必须保持禁用，先完成危害分析、双通道安全、校准、系统验证与法规流程 |
| P0 | 治疗页的安全联锁健康值主要由 SimulationDeviceFacade 上报 | 设备监控页虽可连接真硬件，但真硬件状态没有完整汇聚进 SafetyKernel |
| P0 | 治疗执行时的功率开关调用仿真门面 | 界面“治疗进行中”不等于 RIGOL/Aigtek 真实声学输出闭环已经执行 |
| P1 | 当前启动强制依赖 MySQL 与医生登录 | 即使配置 database/enabled=false，程序仍会弹错并退出；旧文档关于 seed 离线启动已失效 |
| P1 | 本地工作区不是干净提交 | 当前有 33 条修改/未跟踪状态；交接前必须形成正式 commit、tag 与变更说明 |
| P1 | 自动化测试不是全绿 | 已有测试二进制运行 11/13 通过；影像算法失败、计划页回归超时；当前全量测试重新链接另有无诊断失败 |
| P1 | 配置内存在明文弱口令 | root/123456、root/dobot 必须轮换并迁出仓库 |

接手第一原则：先冻结当前工作区、形成可追溯版本，再做任何功能修改。否则当前未提交的登录、证据、数据库和三屏功能可能无法复现。

2. 审计快照、仓库范围与版本状态

2.1 扫描范围

| 区域 | 职责 | 本次核查重点 |
| --- | --- | --- |
| apps/console | 进程入口与三屏窗口编排 | 启动、数据库/登录、摄像头、屏幕映射、退出 |
| src/core | 领域模型、上下文、事件、安全、服务 | 联锁条件、状态机、跨屏共享状态、审计 |
| src/adapters | 数据库、硬件与仿真适配 | 协议命令、串口/TCP 参数、数据持久化 |
| src/modules | 登录、设备监控、计划、治疗、数据管理 UI | 页面入口、按钮行为、参数范围、不可达功能 |
| db/schema | MySQL 初始化 | 29 张表、外键、索引、证据链 |
| config | 运行参数 | 显示、数据库、存储、Dobot、安全限速、口令 |
| tests | 自动化测试 | 13 个测试目标与本机结果 |
| docs/scripts | 历史说明与构建脚本 | 与当前源码的差异、部署依赖 |
| build | 本机生成物 | 只用于识别实际 Qt/编译器和验证，不作为源码基线 |

扫描统计：排除 build 与 .git 后共识别约 180 个文件；其中 .cpp 54 个、.h 46 个、.md 20 个；选定文本/代码约 42,984 行。统计包含 _codex 厂商参考资料，因此产品代码规模应以 apps/src/tests 为准。

2.2 Git 基线与本地改动

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 分支 | main |
| HEAD | b4fe5cdb76d91fb09889ee59901907f5c222470e |
| 提交时间 | 2026-07-10T21:49:16+08:00 |
| 提交说明 | 7.10，只存在基础表，其余数据表新建前 |
| 工作区 | 非干净；33 条状态记录 |

以下为生成本文档时的 git status --short：

| M apps/console/main.cpp M config/defaults.ini M db/schema/mysql_5_7_init.sql M docs/database_schema.md M src/adapters/CMakeLists.txt M src/adapters/mysql/mysql_clinical_data_repository.cpp M src/adapters/uim/uim_motor_gateway.cpp M src/adapters/uim/uim_motor_gateway.h M src/core/application/application_context.cpp M src/core/application/application_context.h M src/core/services/clinical_data_service.cpp M src/modules/auth/login_dialog.cpp M src/modules/dashboard/device_monitor_page.cpp M src/modules/dashboard/device_monitor_page.h M src/modules/data/data_management_page.cpp M src/modules/data/data_management_page.h M src/modules/planning/planning_page.cpp M src/modules/planning/planning_page.h M src/modules/shell/main_window.cpp M src/modules/treatment/treatment_page.cpp M src/modules/treatment/treatment_page.h M src/resources/styles/panthera.qss M tests/CMakeLists.txt M tests/core/clinical_data_service_tests.cpp M tests/integration/mysql_clinical_data_integration_tests.cpp M tests/modules/planning_page_regression_tests.cpp ?? _codex/__pycache__/ ?? _codex/generate_handover_doc.py ?? src/adapters/mysql/medical_evidence_document_writer.cpp ?? src/adapters/mysql/medical_evidence_document_writer.h ?? src/adapters/mysql/mysql_treatment_workflow_repository.cpp ?? src/adapters/mysql/mysql_treatment_workflow_repository.h ?? tests/modules/login_dialog_tests.cpp |  |
| --- | --- |
| 风险：最近提交的说明为“7.10，只存在基础表，其余数据表新建前”，而当前本地代码已经扩展大量表和工作流。这证明最新功能主要在未提交工作区中，不能只移交 Git HEAD。 |

3. 系统架构

3.1 分层与编译单元

| 层 | CMake 目标/目录 | 职责 | 依赖方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进程/编排层 | PanTheraConsole / apps/console | 初始化服务、数据库、登录、摄像头、三屏/单屏窗口 | 依赖 modules |
| 界面模块层 | panthera_modules / src/modules | auth、dashboard、planning、treatment、data、shell、shared | 依赖 core + adapters + Qt Widgets |
| 适配层 | panthera_adapters / src/adapters | MySQL、仿真、串口、TCP/SFTP、VISA、UIM SDK | 依赖 core；不应包含临床页面策略 |
| 核心层 | panthera_core / src/core | 领域类型、ApplicationContext、EventBus、SafetyKernel、审计、临床数据服务 | 只依赖 Qt Core/Gui |
| 基础设施 | MySQL/文件系统/设备/外部 DLL | 持久化与物理 I/O | 被 adapters 访问 |

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ PanTheraConsole：启动、登录、三屏窗口、摄像头守护 │ └───────────────┬──────────────────────────────────────────────┘ ▼ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ UI modules：Dashboard / Planning / Treatment / Data / Auth │ └───────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┘ ▼ ▼ ┌────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ │ core：Context/Event/Safety │ │ adapters：MySQL/Sim/Hardware│ └───────────────┬────────────┘ └──────────────┬───────────────┘ └───────────────────────────────▼ MySQL 5.7 / runtime 文件 / TCP / SFTP / RS485 / VISA / CAN

3.2 运行时核心对象

| 对象 | 作用 | 关键事实 |
| --- | --- | --- |
| ApplicationContext | 共享登录医生、患者、活动计划、治疗摄像头帧、运行模式 | 三屏窗口持有同一个实例，因此患者/计划选择能跨屏同步 |
| EventBus | Qt signal/slot 事件中心 | 用于跨模块广播领域变化 |
| SafetyKernel | 统一计算开始/暂停/继续/中止条件 | 红色硬件联锁在 Treating/Paused 状态会转 Alarm 并发出 treatmentAbortRequested |
| AuditService | 收集通用审计项 | 部分新证据同时进入 MySQL workflow repository；仍有 actor=system 的路径 |
| ClinicalDataService | 对仓储做验证与 CRUD 编排 | 启动时可将 seed 数据引导入空 MySQL，但当前无 MySQL仍退出 |
| SimulationDeviceFacade | 每秒生成设备快照、健康信号、仿真功率输出 | 当前始终 start；simulation/enabled 配置没有真正控制其创建/启动 |
| DobotControllerClient | Dobot dashboard/motion 双 TCP 客户端 | 同一实例注入三屏页面，主要由设备监控与计划页使用 |
| UsbCameraFrameSource | Windows DirectShow 摄像头采集 | 优先 USB3 PLUS Video；帧写入 ApplicationContext |

3.3 临床数据与控制数据流

医生登录成功，AuthenticatedOperator 写入 ApplicationContext；随后才创建三屏窗口。

数据管理或计划屏选择患者，Context 发出 selectedPatientChanged；SafetyKernel 将“已选患者”置真。

计划屏从 USB 摄像头共享帧采集分层影像，标注并生成靶点，保存草稿/批准计划到 MySQL。

批准计划成为 activePlan 后，SafetyKernel 接收 approvalState；若仿真健康项均通过，则进入 TreatmentReady。

治疗屏按层读取 TherapySegment/Points，驱动 UIM 7 号层轴、8 号垂直轴、6 号摆动轴；功率开关与健康状态当前仍走仿真设备。

结束/继续治疗时写 treatment_session、treatment_record、影像标注快照、设备快照、终止日志；完全终止时额外生成报告和 DOCX 证据。

3.4 安全状态机与联锁

| 条件 | 对应 InterlockReason | 来源（当前） | 状态影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已选择患者 | NoPatientSelected | ApplicationContext | 缺失时黄色 |
| 计划 Approved/Locked | PlanNotApproved | ApplicationContext.activePlan | 缺失时黄色 |
| 水循环健康 | WaterLoopFault | SimulationDeviceFacade | 失败时红色 |
| 温度健康 | TemperatureFault | SimulationDeviceFacade | 失败时红色 |
| 功率就绪 | PowerFault | SimulationDeviceFacade | 失败时红色 |
| 运动就绪 | MotionFault | SimulationDeviceFacade；三轴急停会注入异常 | 失败时红色 |
| 急停释放 | EmergencyStop | SimulationDeviceFacade；三轴软件急停会注入 | 失败时红色 |
| 超声可用 | UltrasoundUnavailable | SimulationDeviceFacade | 失败时红色 |

状态序列：Startup → Idle/Planning → TreatmentReady → Treating ⇄ Paused → Idle；任一硬件类红色联锁可把 Treating/Paused 转为 Alarm。当前真实水泵、温控、液位、RIGOL、Aigtek、Dobot 状态没有形成完整的一致安全快照，这是最重要的架构缺口。

4. 技术栈、版本与构建

| 类别 | 当前事实 | 来源/备注 |
| --- | --- | --- |
| 产品版本 | project VERSION 0.1.0；界面标题“低强度超声系统 V1.0” | CMakeLists.txt / main_window.cpp；版本源不统一 |
| 语言标准 | C++20 | CMAKE_CXX_STANDARD 20 |
| GUI | Qt 6.2.0，Widgets/Core/Gui | 本机 Qt6_DIR=D:/PanSoftware/QT/6.2.0/mingw81_64 |
| 其他 Qt 模块 | Network、SerialPort、Sql、Test | CMake find_package |
| 构建 | CMake ≥3.21；AUTOMOC/AUTORCC/AUTOUIC | 禁止源码内构建 |
| 本机编译器 | MinGW 8.1 64-bit；GNU 警告 -Wall -Wextra -Wpedantic | CMakeCache/preset |
| 另一路径 | README/脚本仍描述 VS2019 + Qt 6.2.0 msvc2019_64 | 应选择并冻结唯一正式工具链 |
| 包管理 | vcpkg x64-mingw-dynamic | OpenSSL、ZLIB、libssh2 |
| 数据库 | MySQL 5.7 兼容；Qt QMYSQL | schema/mysql_5_7_init.sql |
| 平台 | Windows x64 | DirectShow、Win32 DLL、串口、windeployqt |
| UIM SDK | UISimCanFunc.dll（外部二进制） | 从三个硬编码候选路径择一并复制到 exe 目录 |

4.1 当前推荐的本机 MinGW 构建

cmake --preset mingw-vcpkg-debug cmake --build --preset mingw-vcpkg-debug # 注意：该 preset 将 PANTHERA_BUILD_TESTS=OFF，不能据此运行测试。 # 需要测试时另建启用 PANTHERA_BUILD_TESTS=ON 的构建目录。

4.2 生成目标与部署动作

静态库 panthera_core、panthera_adapters、panthera_modules；可执行文件 PanTheraConsole.exe。

Windows post-build 尝试复制 UISimCanFunc.dll。

若找到 windeployqt，则复制 Qt DLL、platforms、imageformats、styles、sqldrivers、TLS 插件。

本次重编译主目标成功，但 vcpkg applocal.ps1 报告找不到 dumpbin/llvm-objdump/objdump，不能解析附加 DLL 依赖；交付包必须另做依赖检查。

5. 启动、登录、显示与运行目录

5.1 实际启动顺序

预配置 Qt platform plugin 搜索路径；创建 QApplication；--list-screens 则打印显示器并退出。

注册领域 Qt 元类型并加载 :/styles/panthera.qss。

创建 EventBus、AuditService、ApplicationContext、SafetyKernel、seed/MySQL 仓储、SimulationDeviceFacade、Dobot 客户端。

解析 config/defaults.ini 和 db/schema/mysql_5_7_init.sql。若 MySQL 启用且连接成功，则执行 schema；空患者表时从 seed 引导。

若最终不是 MySQL 仓储，程序弹出“数据库认证不可用”并 return 1。注意：这使 database/enabled=false 的旧离线方案失效。

初始化登录表；显示医生登录/注册对话框；取消登录则正常退出。

登录后启动仿真设备；启动 USB 摄像头；每 5 秒 watchdog 检查，超过 8 秒无首帧或帧陈旧则重启。

按 display 配置创建三屏窗口；不足三屏且允许回退则创建单窗口 MainWindow。

5.2 医生登录与账户

| 功能 | 输入/参数 | 实现 |
| --- | --- | --- |
| 登录 | username、password | 用户名 trim + lower；校验 is_active；成功更新 last_login_at |
| 注册医生 | 姓名、科室、职称、执业证号、账号、密码、确认密码 | 姓名/账号必填；密码至少 8 位；创建 doctor_profile + user_account；默认角色 physician |
| 口令存储 | PBKDF2-HMAC-SHA256 | 120,000 次迭代、16 字节随机盐、32 字节散列，URL-safe Base64，常量时间比较 |
| 角色 | operator/physician/engineer/administrator | 数据库有四角色；当前自助注册只生成 physician；页面级授权尚不完整 |

5.3 三屏映射

| 角色 | 默认 auto 几何选择 | 承载页面 | 顶部附加入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | 最左侧屏幕 | DeviceMonitorPage；内含数据管理切换 | 医生、系统模式、联锁、数据管理子菜单、退出 |
| Planning | 剩余屏幕中位置靠下/右的规划槽位（以源码分配为准） | PlanningPage | 医生习惯折叠配置、退出 |
| Treatment | 剩余治疗槽位 | TreatmentPage | 医生、系统模式、联锁、退出 |

现场必须运行 PanTheraConsole.exe --list-screens，确认 Qt 屏幕序号、geometry 与 Windows 排列；必要时把 dashboard_screen/planning_screen/treatment_screen 改成显式索引。fullscreen=true 时各窗口全屏。少于三屏且 fallback_single_window=true 时，单窗口提供设备监控、治疗计划、治疗、数据管理四个导航项。

6. 页面一：设备监控屏（Dashboard）

定位：硬件接入、设备启停、机械臂与三轴调试、实时状态和工程日志的主入口。该屏还承载数据管理子模块。页面同时显示 SimulationDeviceFacade 的快照和真实设备控件，因此接手时必须区分“仿真指标”和“真实协议回包”。

6.1 页面功能总表

| 模块 | 可见功能 | 关键参数 | 接口/输出 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全局设备指标 | 电压、电流、功率、温度、水路、运动、急停、超声可用性 | simulation timer 1000 ms | SimulationDeviceFacade::snapshot/healthSignalsChanged | 可见；主要为仿真 |
| 水泵/水路 | 回水泵、供水泵独立启停；上水；循环；停全部；液位日志 | COM3/9600；泵 0x02/0x03；循环 200 mL/min；上水 350 mL/min；目标 0–43 cm，默认 30 | Modbus RTU | 可见；待实机验收 |
| RO/正反转泵 | 正转、反转、停止 | Dobot DO13/DO14 | Dashboard TCP DO(index,state) | 可见；待实机验收 |
| 真空泵 | 开/关 | UIM 节点8 P4；1=通，0=断 | UISimCanFunc.dll 数字输出 | 可见；待实机验收 |
| 温控 | 连接、设定温度、读温度、实时轮询 | COM3/9600；地址4；CH1 UI；2秒刷新 | LU-926 Modbus RTU | 可见；待实机验收 |
| 液位/限位 | 液位读取；水箱高/低位显示；低位停加热 | COM3/9600；液位地址1；Node6 S3 高位、Node7 S3 低位；3样本消抖 | Modbus + UIM 传感器 | 可见；待实机验收 |
| RIGOL 信号源 | 搜索/连接、占空比、输出开关 | USB?*::INSTR；RIGOL IDN；CH1；1.186 MHz；2 Vpp；50Ω；占空比1–99%，默认50% | VISA/SCPI | 可见；依赖 VISA runtime |
| Aigtek 功放 | 连接、增益、输出开关 | COM5/9600 8N1；增益0.1–30，默认30 | ASCII 串口 | 可见；待实机验收 |
| Dobot | 连接、控制权、上电、使能、拖拽、回安全原点、Z轴对齐、轨迹、清错 | 192.168.5.1:29999；3s；运动限速≤10%，加速度默认1% | Dashboard/Motion TCP + SFTP | 可见；高风险实机功能 |
| 三轴 UIM | 搜索/打开、使能、回零、绝对/点动/持续运动、软急停、传感器 | 节点6/7/8；1A；速度2400；1秒刷新 | UISimCanFunc.dll/USB-CAN | 可见；待实机验收 |
| 数据管理 | 患者、影像、治疗记录、报告、证据文档 | MySQL + filesystem | IClinicalDataRepository + workflow repository | 可见（Dashboard 子菜单/单窗独立页） |

6.2 水路与温控详细行为

水泵、温控、液位默认共用固定 COM3/9600。页面为避免并发占用，会在连接某一设备前关闭同一共享串口上的其他客户端；因此三者不是同时独立持有 COM3 的架构。

供水泵默认 Modbus 地址 0x03，回水泵 0x02；启停使用线圈 0x0001（FC05），方向线圈为 0x0002。流量、持续时间、实时流量使用 FC03/FC10 读写保持寄存器。

上水目标以 cm 输入，默认 30、最大 43；上水流量 350 mL/min。循环同时启动 0x03/0x02，默认各 200 mL/min。

温控协议支持 6 通道，当前设备监控 UI 主要操作 CH1；温度以 0.1°C 原始单位传输。实时轮询间隔 2秒。

低液位限位触发后代码会把温控设定值写为 0，作为停止加热措施；该逻辑依赖 Node7 S3 传感器有效并连续 3 次采样。

液位传感器默认地址 0x01，液位寄存器 0x0000；地址探测使用广播/探测地址 0xEE、功能码 0x07、寄存器 0x0004。

6.3 RIGOL 与 Aigtek 功率链

| 设备 | 连接 | 主要命令/数据 | 成功判据 | 依赖/限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RIGOL | VISA 动态库；USB 资源 USB?*::INSTR；*IDN? 含 RIGOL | 清状态；CH1 脉冲；1.186 MHz；2 Vpp；50Ω；Duty；OUTP CH1 ON/OFF；查询 | VISA 返回成功并可查询 | 必须安装 NI-VISA/Keysight/RIGOL UltraSigma 之一；本机未实机验证 |
| Aigtek | COM5、9600、8N1、无流控 | ATA,SET,AON,0000; / ATA,SET,AOF,0000; / ATA,SET,AMP,xxxx; + CRLF；增益×10后4位补零 | 响应包含 SET DONE! | 增益协议0–30；UI 0.1–30；无与治疗页功率闭环联动 |

6.4 Dobot 机械臂

| 功能 | 接口与参数 | 安全/异常处理 |
| --- | --- | --- |
| 连接 | host 默认192.168.5.1；commandPort=29999；motionPort=29999；timeout=3000 ms | 连接失败更新状态；断开时尝试停脚本、Stop、DisableRobot |
| 控制/使能 | RequestControl、PowerOn、EnableRobot；payload preset TEST 或7.5 kg显式参数 | payload_apply_before_enable=true；不同控制器固件需核对命令签名 |
| 拖拽 | StartDrag/StopDrag；物理拖拽按钮 DI13，每80 ms轮询 | RobotMode 5/6/7/8/9 用于识别使能、拖拽、运行、单步、错误 |
| 物理电源按键 | 长按判定2500 ms | 与上电/下电动作联动；须现场核对电气接线 |
| 安全原点 | MovJ 到 [568.4855,-652.5055,753.2592,-179.9999,0,-152.9531]，user/tool=0 | 大动作前确认；速度≤10% |
| Z轴对齐 | Rx=180、Ry=0、Rz默认保持当前；逆解后运动；最大关节变化180° | 120s超时、200ms轮询、连续3次≤1°才稳定；速度/加速度受限 |
| 安全墙 | name=testSafe、index=1、每1000 ms轮询 | 报警锁存、清错/恢复模式；必须按现场固件验证 |
| 轨迹 | SFTP /dobot/userdata/project/process/trajectory/；StartPath(pathType=1,isConst=0,multi=1,sample=50,freq=0.2,user=-1,tool=-1) | 先列目录/选轨迹、确认、移动到起点，再执行；具备 Stop/Pause/Continue/Recovery |

6.5 UIM 三轴

| 轴/节点 | 机械意义 | 允许范围 | 换算 | 方向与传感器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Node 6 | 左右摆动 | -19,290…19,062 steps | 1,777.8 steps/°；治疗时相对中心±10° | 左摆/右摆；回零到零位；水箱高位读取 S3 |
| Node 7 | 左右/层间移动 | 0…74,461 steps | 6,400 steps/cm = 640 steps/mm | 负向左移、正向右移；回零向 S2；水箱低位 S3；计划采层轴 |
| Node 8 | 上下移动 | 0…152,314 steps | 640 steps/mm；约237.99 mm行程 | 负向上移、正向下移；回零向 S2；P4 控真空泵 |

SDK：动态加载 UISimCanFunc.dll；搜索/打开 USB-CAN 网关，选择节点后发送 Enable/Disable/Home/Current/Speed/Step/POS/QEC/P4 等调用。

默认电流各 1.0 A，速度 2400；状态刷新 1秒；一次位移超过 16,000 步（5圈×3,200步）弹确认。

一键回零超时 120秒，每100 ms轮询；Node7/8 依赖 S2，Node6 回零到0；限位动作值3表示减速停止。

软件急停将速度置0并取消持续点动，不等同于切断驱动器电源；同时向仿真门面注入 EmergencyStop。释放后恢复速度。

6.6 数据管理子模块

| 对象 | 功能 | 字段/输入 | 删除/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 患者 | 搜索、选择、新建、编辑、归档、CSV批量导入 | id、name、age、gender、contact、diagnosis | 归档写 deleted_at 并从列表隐藏；非物理删除 |
| CSV | UTF-8、支持引号转义和逗号 | 标题别名：id/患者id，name/患者姓名/patientname，age/患者年龄/patientage，gender/性别，diagnosis/诊断结果，contact/联系方式/phone；无表头时支持固定列 | 逐行统计成功/失败并提示首个错误 |
| 影像序列 | 列表、新建、编辑、删除、缩略图 | id、patient_id、type、storage_path、acquisition_date、notes | 数据库元数据与本地路径；删除前核对文件处理策略 |
| 治疗记录 | 列表、新建/编辑/删除、查看证据 | session id/date/plan/lesion/energy/duration/path/dose/status | 可打开 medical_evidence_document 的 DOCX 路径；缺失时尝试恢复登记 |
| 治疗报告 | 新建、编辑、删除、HTML预览 | patient、session、generated_at、title、content_html、notes | 保存至 MySQL；HTML 内容当前无专用模板版本控制 |

7. 页面二：治疗计划屏（Planning）

定位：选择患者与采集路径，驱动层轴获取 USB 超声视频帧，完成当前/历史图像标注、对齐、三维重建、靶点生成、功率与剂量评估，并保存/批准 TherapyPlan。

7.1 页面操作流程

从 MySQL 患者列表选择患者；未选患者不能建立计划。

添加采集路径时读取 Dobot 当前位姿并形成路径项；可删除不需要的路径。

设置采集层数、层间步长和总长度；启动采集前检查 UIM Node7、S1/S2 与当前位置范围。

每层驱动 Node7 到目标步数，等待停止，取 ApplicationContext 中最新 USB 摄像头帧并保存 PNG，同时记录 Node7 绝对位置与机械臂位姿。

用红/蓝/绿/橙画笔标注；可撤销/清空；可加载历史图像并用四个锚点建立当前/历史层同步映射。

根据标注轮廓重建三维体积；选择点治疗或线治疗；设置行距、驻留、功率、呼吸跟踪；逐层生成靶点。

查看靶点数、预计体积、消融体积、覆盖率、功率曲线和计划预览；保存草稿或批准计划。

7.2 影像采集参数

| 参数/行为 | 当前值或范围 | 实现细节 |
| --- | --- | --- |
| 采集层数 | 1–60；默认20 | 每层形成 StagedSliceState 与一张 PNG |
| 层间步长 | 1–20 mm；默认1 mm | Node7：640 steps/mm |
| 层轴范围 | 0(S2)–74,461(S1) steps | 超界即拒绝；按起点+层数×步长预检查 |
| 电机速度 | 2400 | 与设备页三轴速度一致 |
| 启动运动超时 | 3,000 ms | 未观察到位置/编码器变化则失败 |
| 停止等待 | 最长90–120秒级（代码按采集常量） | 每200 ms左右轮询；检查稳定与目标容差 |
| 相机 | USB3 PLUS Video 共享帧 | 无帧则本层失败；主进程 watchdog 5秒/8秒阈值 |
| 保存 | runtime 图像根目录下 PNG | 自动建立目录；记录 layer/slice、Node7 绝对步数、Dobot pose、采集参数 |

7.3 图像、标注与对比

当前治疗影像和历史影像各有独立层滑块、缩放、标尺；当前影像可弹出全屏对话框。

标注颜色为红、蓝、绿、橙；数据保存为 strokes 数组，每条包含 color 与 points。支持撤销上一笔和清空当前层。

历史图像支持 png/jpg/jpeg/bmp 本地导入，也可从既往治疗持久化数据恢复。

对比同步需要当前序列左起/右止与历史序列左起/右止四个锚点；按比例将同步滑块映射到两个序列的层索引。

三维重建优先使用标注轮廓；无完整轮廓时会构造推断轮廓，仅适合原型预览，不能替代分割验证。

继续治疗工作流可把上一治疗会话的采集影像和标注导入新草稿，并登记 treatment_continue_import。

7.4 计划参数、靶点与评估

| 参数 | 范围/默认 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 治疗模式 | 直接治疗；保留分段数据结构但当前分段控件隐藏 | 决定计划预览和段组织 |
| 路径模式 | Point / Line | 点阵或线扫靶点；消融估计因子不同 |
| 行/点间距 | 0.5–10.0 mm；默认3.0 | 修改后会使已生成靶点失效，必须重新生成 |
| 驻留时间 | 0.1–10.0 s；默认0.3 | 写入 plan/point；治疗页计算能量使用，但定时推进当前固定450 ms |
| 计划功率 | 20–800 W；默认400 | 写入计划与评估；治疗页真实设备输出尚未接通 |
| 呼吸跟踪 | 开/关 | 依据标注轮廓的基线/实时质心偏移生成 correctedTargets；没有外部呼吸传感器闭环 |
| 预计体积 | 标注面积 × 层距 / 1000 → cm³ | 多层求和；依赖像素到毫米标定 |
| 预计消融体积 | Line×0.82；Point×0.62 | 经验系数；需临床/声学验证 |
| 覆盖率 | clamp(消融体积/预计体积) | 仅规划估算指标 |

7.5 TherapyPlan 输出字段

| 对象 | 字段 |
| --- | --- |
| TherapyPlan | id、patientId、name、pattern、approvalState、segments、plannedPowerWatts、spacingMm、dwellSeconds、respiratoryTrackingEnabled、deliveryMode、坐标/深度、createdAt、approvedAt、approvedBy、robot pose |
| TherapySegment | id、orderIndex、label、plannedDurationSeconds、points、sourceSliceIndex、axis7PositionSteps、sourceImagePath |
| TherapyPoint | index、QPointF(mm)、dwellSeconds、powerWatts、line/segment 元数据 |
| annotation_payload | strokes[{color,points}]、spacing_mm、dwell_seconds、power_w、pattern、delivery_mode、target_count，以及面积/体积/呼吸补偿信息 |

已知缺陷：批准计划时 approvedBy 当前存在写死为“physician”的路径，而数据库 therapy_plan.approved_by 外键要求 user_account.id。接手后应改成 ApplicationContext.currentOperator.userId，并补迁移/回归测试。

7.6 个性化界面

计划页有多块可折叠区域（患者、路径、采集、三维模型、能量图、计划详情、图像操作、治疗参数、功率评估、评估指标）。通过 QSettings 保存“全折叠”“全展开”和医生自定义命名配置；三屏顶部“医生习惯”菜单调用这些配置。

8. 页面三：治疗执行屏（Treatment）

定位：加载已批准/锁定的计划，叠加显示实时 USB 摄像头和计划靶点，按层驱动 UIM 三轴到每个治疗点，提供开始/暂停/继续/停止当前层/终止全部治疗，并持久化治疗结果和证据。

8.1 当前可见功能

| 区域 | 功能 | 约束/参数 |
| --- | --- | --- |
| 影像区 | 实时 USB 相机背景、当前层靶点覆盖、层切换 | 取 ApplicationContext 共享帧；计划图像/标注用于叠加 |
| 计划选择 | 按当前患者列出计划 | 只允许 Approved/Locked；过滤 seed/导入占位计划 |
| 层控制 | 上一层/下一层/滑块、开始/暂停/继续/停止当前层 | 执行中锁定部分选择；SafetyKernel 统一判定 |
| 进度/时间 | 进度条、本层剩余/总时间、全计划剩余/总时间 | 按点数×dwell 估算显示；实际推进定时器固定450 ms |
| 三维查看 | 重建并预览计划轮廓/靶点 | 原型可视化 |
| 终止 | 取消、继续治疗、终止整个治疗 | 继续会保存当前状态并回到计划页；终止会生成完整报告和证据 |
| 日志 | 记录选层、运动、输出、暂停、中止和异常 | 内存 UI 日志上限120块；关键结果写 MySQL |

8.2 单层执行算法

读取当前患者与选中计划；验证状态为 Approved/Locked；调用 SafetyKernel.requestTreatmentStart。

建立执行点序列：点治疗按蛇形顺序排列，降低跨行空行程。

加载 UISimCanFunc.dll、打开网关并确认 Node6/7/8；速度设为2400。

把 Node7 移动到 TherapySegment.axis7PositionSteps（计划采集时保存的绝对层位置）。

读取 Node6 当前位置作为摆动中心；每个治疗点先移动 Node8 垂直位置，再移动 Node6 相对摆角。

运动前把仿真 outputEnabled=false；运动结束后置 true；固定450 ms后累计能量并推进下一点。

本层完成后关闭仿真输出，记录层能量与进度；用户可选择下一层或终止。

8.3 三轴坐标换算与保护

| 项目 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 层轴 | Node7，0…74,461 steps | 直接使用计划段保存的 axis7PositionSteps |
| 垂直轴 | Node8，0…152,314 steps | Y(mm)×640；最大约237.99 mm |
| 摆动轴 | Node6，以开始层时当前位置为中心 | X(mm) 经超声几何转换为角度，再×1,777.8 steps/°；限制±10° |
| 位置容差 | 20 steps | 进入容差视为到位 |
| 边界容差 | 160 steps | 轻微越界可夹紧；超过则失败 |
| 轮询 | 160 ms | 同步等待电机位置 |
| 启动超时 | 3,000 ms | 未观测到移动则失败 |
| 单次移动超时 | 120,000 ms | 超时中止当前操作 |
| 功率/驻留 | energy += powerWatts × dwellSeconds | 能量按计划值计算，不是实测声功率积分 |

关键闭环缺口：治疗页的开/关输出调用 SimulationDeviceFacade，不直接控制设备监控页中的 RIGOL/Aigtek。且每个点由450 ms定时器推进，未按用户设置的 dwellSeconds 实际等待。当前“已交付”的治疗执行只能视为运动/流程原型，不能视为真实能量治疗闭环。

8.4 暂停、停止、报警与终止

暂停：SafetyKernel.pauseTreatment，停止进度定时器并关闭仿真输出；继续时重新校验全部联锁。

停止当前层：停止定时器、关闭仿真输出、保留其他层和已完成能量，可重新开始或切层。

红色联锁：SafetyKernel 转 Alarm 并发出 treatmentAbortRequested，治疗页执行中止路径。

终止全部治疗：弹出自定义对话框。选择“继续治疗”会保存阶段结果并把历史影像/标注交给计划页继续；选择“终止”会形成最终报告和证据文档。

8.5 结束时持久化

| 数据 | 表/文件 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 治疗会话 | treatment_session | 患者、计划、开始/结束、病灶、总能量、总时长、路径摘要、剂量、最终状态 |
| 点记录 | treatment_record | segment_index、point_index、delivered_energy_j、delivered_dose、executed_at |
| 影像/标注快照 | treatment_image_capture / treatment_image_annotation | 层图、机器人位姿、标注 payload、面积/体积、保存原因 |
| 最终设备快照 | device_snapshot 及工作流状态表 | 当前主要来自仿真；真实设备状态表有结构但需核查写入覆盖率 |
| 报告 | treatment_report | 仅完整终止时生成 HTML 报告 |
| 证据文档 | runtime/evidence_documents/<session>/<session>.docx | 操作证据摘要、SHA-256 校验，登记 medical_evidence_document |
| 终止证据 | treatment_termination_log | continue/terminate、最终状态、原因、医生/用户/登录会话、summary payload |

8.6 已实现但当前不可见的水路/温控卡片

TreatmentPage 中存在 createFluidControlCard() 及完整水泵、液位、温控、Dobot DO13/14 水箱控制代码，但构造函数当前没有把该卡片 addWidget 到可见布局。下列能力属于“代码已实现未接入”，不能对外宣称为治疗页已可操作：

水泵/液位/温控串口可选；6个温控通道；目标温度0–45°C，默认37°C，每3秒刷新。

水箱2目标液位默认300 mm、最大430 mm、±10 mm循环容差；补水流量350 mL/min；循环流量200 mL/min。

水箱1上限位为 Node6 S2，高有效，1秒消抖；Dobot DO13正转、DO14反转。

停止全部流体设备、填充/排水/循环、温控启停与异常停机函数均存在，但当前操作员无法从治疗页进入。

9. 三个页面之间的接口与共享参数

| 生产者 | 共享接口/数据 | 消费者 | 参数/触发 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录对话框 | ApplicationContext.currentOperator | 三个页面、审计、证据 | userId、doctorId、username、fullName、department、title、license、role |
| 数据管理/计划 | selectedPatientChanged | SafetyKernel、计划、治疗 | PatientRecord；清空触发 selectedPatientCleared |
| 计划 | activePlanChanged | SafetyKernel、治疗 | TherapyPlan；approvalState 必须 Approved/Locked |
| USB摄像头 | updateTreatmentCameraFrame | 计划采集、治疗显示 | QImage + activeCameraDescription；watchdog 负责重启 |
| SimulationDeviceFacade | snapshotUpdated/healthSignalsChanged | Dashboard、SafetyKernel、治疗 | 1秒快照；water/power/motion/temp/e-stop/ultrasound 六类健康 |
| SafetyKernel | safetySnapshotChanged/systemModeChanged | 三屏标题栏、TreatmentPage | Green/Yellow/Red；canStart；message；activeInterlocks |
| TreatmentPage | 继续治疗上下文/持久化 | PlanningPage | previous_session、影像、标注、导入原因 |
| MySQL repository | IClinicalDataRepository | Data/Planning/Treatment | 患者、影像、计划、会话、报告 CRUD |

10. 外部硬件与软件接口总表

| 接口 | 物理/协议 | 默认连接 | 主要参数 | 代码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobot 控制 | TCP 文本命令；Dashboard + Motion 双 socket | 192.168.5.1:29999/29999，3s | RequestControl、PowerOn、EnableRobot、Stop/Pause/Continue、DI/DO、MovJ/MovL、StartPath、RobotMode/GetPose/GetAngle/GetErrorID | src/adapters/dobot |
| Dobot 轨迹 | SFTP/libssh2 | 192.168.5.1:22，root/dobot | /dobot/userdata/project/process/trajectory/；5s | dobot_trajectory_sftp_client |
| UIM 三轴 | USB-CAN + 厂商 DLL | UISimCanFunc.dll；节点6/7/8 | Enable/Disable/Home/Current/Speed/Step/POS/QEC/P4/S1-S3 | uim_motor_gateway |
| 水泵 | RS485 Modbus RTU | COM3，9600；地址0x02/0x03 | FC03/05/10；0–1500 mL/min；0–86400s | water_pump_modbus_client |
| LU-926 温控 | RS485 Modbus RTU | COM3，9600；地址4 | 6通道；FC03/06；0.1°C；UI实时CH1 | lu926_temperature_* |
| 液位 | RS485 Modbus RTU | COM3，9600；地址1 | level reg0x0000；address probe 0xEE/FC07/reg0x0004 | liquid_level_modbus_client |
| Aigtek 功放 | RS232/USB串口 ASCII | COM5，9600 8N1 | AON/AOF/AMP；0–30倍 | aigtek_power_amplifier_client |
| RIGOL 信号源 | USB VISA/SCPI | USB?*::INSTR | CH1、Pulse、1.186MHz、2Vpp、Duty1–99%、50Ω | rigol_visa_client |
| 超声相机 | Windows DirectShow | USB3 PLUS Video | 帧共享；5s watchdog；8s无帧重启 | usb_camera_frame_source |
| MySQL | QMYSQL/TCP | 127.0.0.1:3306/panthera_sys | root/123456；connect timeout2s；utf8mb4 | src/adapters/mysql |
| 文件系统 | NTFS/普通路径 | runtime/images、reports、evidence_documents | 需可写；交付包不得含真实患者数据 | config/defaults.ini |

10.1 水泵 Modbus 寄存器

| 功能 | 地址 | 类型/编码 | 功能码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设定流量 | 0x4001 | float，两个16位字交换；0–1500 mL/min | FC10写2寄存器；FC03读 |
| 设定运行时长 | 0x4005 | uint32毫秒，字交换；0–86400s | FC10写2寄存器 |
| 实时流量 | 0x4007 | float，字交换 | FC03读2寄存器 |
| 启停 | coil 0x0001 | FF00=ON、0000=OFF | FC05 |
| 方向 | coil 0x0002 | 正/反（现场核对 clockwise 定义） | FC05 |

10.2 LU-926 寄存器

| 数据 | CH1基址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设定值 SET | 0x0000 | 每通道按协议偏移；写FC06；温度×10 |
| 当前设定 | 0x0100 | 读设定显示 |
| 输出 | 0x0108 | 输出相关状态 |
| 过程值 PV | 0x0110 | 读FC03；温度×0.1°C |
| 报警 | 0x0116 | 报警状态 |
| 冷端补偿 | 0x0128 | 协议字段 |
| 故障 | 0x0129 | 故障码 |
| 原始范围 | -1999…9999 | 对应 -199.9…999.9°C；页面使用更窄业务范围 |

10.3 Dobot 命令能力

适配器公开的主要命令包括：RequestControl、PowerOn、EnableRobot（预设/显式负载）、DisableRobot、ClearError、Stop、Pause、Continue、EmergencyStop、RunScript/StopScript/PauseScript/ContinueScript、GetStartPose、StartPath、PathRecovery、Sync、OffsetPara、RunTo、SpeedFactor、User、Tool、AccJ/AccL、SpeedJ/SpeedL、VelJ/VelL、RobotMode、GetErrorID、GetPose、GetAngle、GetCurrentCommandID、DI、DO、ToolDI、ToolDO、MovJ、MovL。每条命令均需按目标 Dobot 控制器固件版本核对返回格式、权限与坐标系。

11. 数据库、认证与数据字典

11.1 数据库连接与初始化

| 参数 | 当前默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| driver | QMYSQL | Qt sqldrivers/qsqlmysql.dll；还需匹配架构的 MySQL client DLL |
| host/port | 127.0.0.1 / 3306 | 连接超时2秒 |
| schema | panthera_sys | 数据库必须预先存在，随后程序可执行建表 SQL |
| 账号 | root / 123456 | 仅开发默认；必须改为应用专用账号并轮换 |
| 字符集 | utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci | SQL 初始化数据库与认证动态表 |
| 启动策略 | MySQL 必需 | 连接/建表/登录表初始化任一失败均阻止进入主界面 |
| 空库引导 | patient 表为空时从 SeedClinicalDataRepository 导入 | 须防止生产库误导入示例数据 |

11.2 表目录

| 序号 | 表名 | 用途 | 字段数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | role | 角色字典 | 3 |
| 2 | doctor_profile | 医生专业档案 | 9 |
| 3 | user_account | 登录账户与密码散列 | 10 |
| 4 | patient | 患者主数据（软删除） | 9 |
| 5 | image_series | 患者影像序列元数据 | 7 |
| 6 | therapy_plan | 治疗计划主表与序列化 payload | 12 |
| 7 | therapy_segment | 计划分层/分段 | 6 |
| 8 | treatment_session | 一次治疗会话汇总 | 11 |
| 9 | treatment_record | 逐段逐点执行记录 | 7 |
| 10 | treatment_report | HTML治疗报告 | 7 |
| 11 | device_snapshot | 设备遥测快照 | 16 |
| 12 | alarm_log | 报警日志 | 6 |
| 13 | audit_log | 通用审计日志 | 5 |
| 14 | config_profile | 配置版本与审批 | 9 |
| 15 | doctor_login_session | 医生登录会话 | 9 |
| 16 | clinical_operation_log | 页面/模块/功能级临床操作证据 | 17 |
| 17 | device_control_event | 设备命令请求/结果证据 | 14 |
| 18 | water_pump_status | 水泵/水路状态快照 | 16 |
| 19 | temperature_control_status | 温控状态快照 | 13 |
| 20 | liquid_level_status | 液位状态快照 | 13 |
| 21 | robot_arm_status | 机械臂状态与位姿 | 19 |
| 22 | three_motor_status | UIM三轴状态 | 22 |
| 23 | power_device_status | RIGOL/Aigtek及功率状态 | 19 |
| 24 | robot_acquisition_path | 机器人采集路径 | 13 |
| 25 | historical_treatment_image | 既往治疗影像 | 11 |
| 26 | treatment_image_capture | 当前治疗分层采集影像与位姿 | 19 |
| 27 | treatment_image_annotation | 标注、掩模、面积/体积与payload | 16 |
| 28 | treatment_continue_import | 继续治疗的标注导入关系 | 7 |
| 29 | therapy_plan_evaluation | 计划预计/已治体积和进度评估 | 12 |
| 30 | treatment_termination_log | 终止/继续治疗证据 | 12 |
| 31 | medical_evidence_document | DOCX证据路径与SHA-256 | 14 |

11.3 字段级数据字典

以下定义直接从 db/schema/mysql_5_7_init.sql 解析。MEDIUMTEXT 字段主要承载 JSON/序列化 payload；接手后应补齐 payload 的 JSON Schema 与迁移版本号。

11.3.1 role — 角色字典

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(64) PRIMARY KEY | 否 | — |
| name | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| description | VARCHAR(255) NULL | 是 | — |

11.3.2 doctor_profile — 医生专业档案

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(64) PRIMARY KEY | 否 | — |
| full_name | VARCHAR(128) NOT NULL | 否 | — |
| department | VARCHAR(128) NOT NULL | 否 | — |
| title_name | VARCHAR(128) NOT NULL | 否 | — |
| license_number | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| phone | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| is_active | TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1 | 否 | 1 |
| created_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| updated_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |

约束/索引：

UNIQUE KEY uk_doctor_license (license_number)

11.3.3 user_account — 登录账户与密码散列

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(64) PRIMARY KEY | 否 | — |
| username | VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE | 否 | — |
| display_name | VARCHAR(128) NOT NULL | 否 | — |
| role_id | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| doctor_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| password_hash | VARCHAR(255) NOT NULL | 否 | — |
| is_active | TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1 | 否 | 1 |
| created_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| updated_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| last_login_at | DATETIME NULL | 是 | — |

约束/索引：

CONSTRAINT fk_user_role FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES role(id)

CONSTRAINT fk_user_doctor FOREIGN KEY (doctor_id) REFERENCES doctor_profile(id)

11.3.4 patient — 患者主数据（软删除）

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(64) PRIMARY KEY | 否 | — |
| name | VARCHAR(128) NOT NULL | 否 | — |
| age | INT NOT NULL | 否 | — |
| gender | VARCHAR(32) NOT NULL | 否 | — |
| diagnosis | VARCHAR(255) NOT NULL | 否 | — |
| contact | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| deleted_at | DATETIME NULL | 是 | — |
| created_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| updated_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |

11.3.5 image_series — 患者影像序列元数据

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(64) PRIMARY KEY | 否 | — |
| patient_id | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| type | VARCHAR(32) NOT NULL | 否 | — |
| storage_path | VARCHAR(255) NOT NULL | 否 | — |
| acquisition_date | DATE NOT NULL | 否 | — |
| notes | VARCHAR(255) NULL | 是 | — |
| created_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |

约束/索引：

CONSTRAINT fk_image_series_patient FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patient(id)

11.3.6 therapy_plan — 治疗计划主表与序列化 payload

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(64) PRIMARY KEY | 否 | — |
| patient_id | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| name | VARCHAR(128) NOT NULL | 否 | — |
| pattern | VARCHAR(32) NOT NULL | 否 | — |
| approval_state | VARCHAR(32) NOT NULL | 否 | — |
| planned_power_watts | DOUBLE NOT NULL | 否 | — |
| spacing_mm | DOUBLE NOT NULL | 否 | — |
| respiratory_tracking_enabled | TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 | 否 | 0 |
| serialized_payload | MEDIUMTEXT NOT NULL | 否 | — |
| created_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| approved_at | DATETIME NULL | 是 | — |
| approved_by | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |

约束/索引：

CONSTRAINT fk_therapy_plan_patient FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patient(id)

CONSTRAINT fk_therapy_plan_approver FOREIGN KEY (approved_by) REFERENCES user_account(id)

11.3.7 therapy_segment — 计划分层/分段

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(64) PRIMARY KEY | 否 | — |
| plan_id | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| order_index | INT NOT NULL | 否 | — |
| label_name | VARCHAR(128) NOT NULL | 否 | — |
| planned_duration_seconds | DOUBLE NOT NULL | 否 | — |
| serialized_payload | MEDIUMTEXT NOT NULL | 否 | — |

约束/索引：

CONSTRAINT fk_therapy_segment_plan FOREIGN KEY (plan_id) REFERENCES therapy_plan(id)

11.3.8 treatment_session — 一次治疗会话汇总

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(64) PRIMARY KEY | 否 | — |
| patient_id | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| plan_id | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| treatment_date | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| lesion_type | VARCHAR(128) NOT NULL | 否 | — |
| total_energy_j | DOUBLE NOT NULL | 否 | — |
| total_duration_seconds | DOUBLE NOT NULL | 否 | — |
| path_summary | VARCHAR(255) NOT NULL | 否 | — |
| dose | DOUBLE NOT NULL | 否 | — |
| status | VARCHAR(32) NOT NULL | 否 | — |
| created_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |

约束/索引：

CONSTRAINT fk_treatment_session_patient FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patient(id)

CONSTRAINT fk_treatment_session_plan FOREIGN KEY (plan_id) REFERENCES therapy_plan(id)

11.3.9 treatment_record — 逐段逐点执行记录

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(64) PRIMARY KEY | 否 | — |
| session_id | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| segment_index | INT NOT NULL | 否 | — |
| point_index | INT NOT NULL | 否 | — |
| delivered_energy_j | DOUBLE NOT NULL | 否 | — |
| delivered_dose | DOUBLE NOT NULL | 否 | — |
| executed_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |

约束/索引：

CONSTRAINT fk_treatment_record_session FOREIGN KEY (session_id) REFERENCES treatment_session(id)

11.3.10 treatment_report — HTML治疗报告

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(64) PRIMARY KEY | 否 | — |
| patient_id | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| treatment_session_id | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| generated_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| title | VARCHAR(128) NOT NULL | 否 | — |
| content_html | MEDIUMTEXT NOT NULL | 否 | — |
| notes | VARCHAR(255) NULL | 是 | — |

约束/索引：

CONSTRAINT fk_treatment_report_patient FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patient(id)

CONSTRAINT fk_treatment_report_session FOREIGN KEY (treatment_session_id) REFERENCES treatment_session(id)

11.3.11 device_snapshot — 设备遥测快照

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | 否 | — |
| captured_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| voltage | DOUBLE NOT NULL | 否 | — |
| current | DOUBLE NOT NULL | 否 | — |
| power_watts | DOUBLE NOT NULL | 否 | — |
| water_pressure_mpa | DOUBLE NOT NULL | 否 | — |
| water_flow_lpm | DOUBLE NOT NULL | 否 | — |
| transducer_temp_c | DOUBLE NOT NULL | 否 | — |
| vibration_frequency_mhz | DOUBLE NOT NULL | 否 | — |
| motor_load_percent | DOUBLE NOT NULL | 否 | — |
| position_x | DOUBLE NOT NULL | 否 | — |
| position_y | DOUBLE NOT NULL | 否 | — |
| position_z | DOUBLE NOT NULL | 否 | — |
| position_a | DOUBLE NOT NULL | 否 | — |
| position_b | DOUBLE NOT NULL | 否 | — |
| position_c | DOUBLE NOT NULL | 否 | — |

11.3.12 alarm_log — 报警日志

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | 否 | — |
| raised_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| level_name | VARCHAR(32) NOT NULL | 否 | — |
| reason_code | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| message_text | VARCHAR(255) NOT NULL | 否 | — |
| source_name | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |

11.3.13 audit_log — 通用审计日志

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | 否 | — |
| occurred_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| actor_name | VARCHAR(128) NOT NULL | 否 | — |
| category_name | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| details | TEXT NOT NULL | 否 | — |

11.3.14 config_profile — 配置版本与审批

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(64) PRIMARY KEY | 否 | — |
| profile_name | VARCHAR(128) NOT NULL | 否 | — |
| category_name | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| version_name | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| checksum_value | VARCHAR(128) NOT NULL | 否 | — |
| approval_state | VARCHAR(32) NOT NULL | 否 | — |
| serialized_payload | MEDIUMTEXT NOT NULL | 否 | — |
| created_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| approved_at | DATETIME NULL | 是 | — |

11.3.15 doctor_login_session — 医生登录会话

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(64) PRIMARY KEY | 否 | — |
| user_account_id | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| doctor_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| login_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| logout_at | DATETIME NULL | 是 | — |
| login_result | VARCHAR(32) NOT NULL | 否 | — |
| failure_reason | VARCHAR(255) NULL | 是 | — |
| workstation_name | VARCHAR(128) NULL | 是 | — |
| created_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |

约束/索引：

CONSTRAINT fk_login_session_user FOREIGN KEY (user_account_id) REFERENCES user_account(id)

CONSTRAINT fk_login_session_doctor FOREIGN KEY (doctor_id) REFERENCES doctor_profile(id)

INDEX idx_login_session_user_time (user_account_id, login_at)

INDEX idx_login_session_doctor_time (doctor_id, login_at)

11.3.16 clinical_operation_log — 页面/模块/功能级临床操作证据

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | 否 | — |
| login_session_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| login_user_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| doctor_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| patient_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| treatment_session_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| occurred_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| screen_name | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| module_name | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| function_name | VARCHAR(128) NOT NULL | 否 | — |
| operation_name | VARCHAR(128) NOT NULL | 否 | — |
| operation_payload | MEDIUMTEXT NULL | 是 | — |
| result_state | VARCHAR(32) NOT NULL | 否 | — |
| result_message | VARCHAR(255) NULL | 是 | — |
| evidence_level | VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'normal' | 否 | 'normal' |
| workstation_name | VARCHAR(128) NULL | 是 | — |
| created_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |

约束/索引：

CONSTRAINT fk_operation_login_session FOREIGN KEY (login_session_id) REFERENCES doctor_login_session(id)

CONSTRAINT fk_operation_user FOREIGN KEY (login_user_id) REFERENCES user_account(id)

CONSTRAINT fk_operation_doctor FOREIGN KEY (doctor_id) REFERENCES doctor_profile(id)

CONSTRAINT fk_operation_patient FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patient(id)

CONSTRAINT fk_operation_treatment_session FOREIGN KEY (treatment_session_id) REFERENCES treatment_session(id)

INDEX idx_operation_time (occurred_at)

INDEX idx_operation_doctor_time (doctor_id, occurred_at)

INDEX idx_operation_patient_time (patient_id, occurred_at)

INDEX idx_operation_session_time (treatment_session_id, occurred_at)

INDEX idx_operation_screen_module (screen_name, module_name)

11.3.17 device_control_event — 设备命令请求/结果证据

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | 否 | — |
| occurred_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| login_session_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| login_user_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| doctor_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| patient_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| treatment_session_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| subsystem_name | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| function_name | VARCHAR(128) NOT NULL | 否 | — |
| command_name | VARCHAR(128) NOT NULL | 否 | — |
| request_payload | MEDIUMTEXT NULL | 是 | — |
| result_state | VARCHAR(32) NOT NULL | 否 | — |
| result_message | VARCHAR(255) NULL | 是 | — |
| created_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |

约束/索引：

CONSTRAINT fk_device_event_login_session FOREIGN KEY (login_session_id) REFERENCES doctor_login_session(id)

CONSTRAINT fk_device_event_user FOREIGN KEY (login_user_id) REFERENCES user_account(id)

CONSTRAINT fk_device_event_doctor FOREIGN KEY (doctor_id) REFERENCES doctor_profile(id)

CONSTRAINT fk_device_event_patient FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patient(id)

CONSTRAINT fk_device_event_session FOREIGN KEY (treatment_session_id) REFERENCES treatment_session(id)

INDEX idx_device_event_time (occurred_at)

INDEX idx_device_event_subsystem_time (subsystem_name, occurred_at)

INDEX idx_device_event_session_time (treatment_session_id, occurred_at)

11.3.18 water_pump_status — 水泵/水路状态快照

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | 否 | — |
| captured_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| login_session_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| login_user_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| treatment_session_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| serial_port | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| baud_rate | INT NULL | 是 | — |
| upper_tank_target_cm | DOUBLE NULL | 是 | — |
| upper_tank_level_cm | DOUBLE NULL | 是 | — |
| pump_03_state | VARCHAR(32) NULL | 是 | — |
| pump_02_state | VARCHAR(32) NULL | 是 | — |
| pump_ro_state | VARCHAR(32) NULL | 是 | — |
| vacuum_pump_state | VARCHAR(32) NULL | 是 | — |
| loop_state | VARCHAR(32) NULL | 是 | — |
| connection_state | VARCHAR(32) NOT NULL | 否 | — |
| raw_message | TEXT NULL | 是 | — |

约束/索引：

CONSTRAINT fk_water_pump_login_session FOREIGN KEY (login_session_id) REFERENCES doctor_login_session(id)

CONSTRAINT fk_water_pump_user FOREIGN KEY (login_user_id) REFERENCES user_account(id)

CONSTRAINT fk_water_pump_session FOREIGN KEY (treatment_session_id) REFERENCES treatment_session(id)

INDEX idx_water_pump_time (captured_at)

INDEX idx_water_pump_session_time (treatment_session_id, captured_at)

11.3.19 temperature_control_status — 温控状态快照

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | 否 | — |
| captured_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| login_session_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| login_user_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| treatment_session_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| serial_port | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| baud_rate | INT NULL | 是 | — |
| channel_name | VARCHAR(32) NULL | 是 | — |
| controller_address | VARCHAR(32) NULL | 是 | — |
| set_temperature_c | DOUBLE NULL | 是 | — |
| measured_temperature_c | DOUBLE NULL | 是 | — |
| connection_state | VARCHAR(32) NOT NULL | 否 | — |
| raw_message | TEXT NULL | 是 | — |

约束/索引：

CONSTRAINT fk_temp_control_login_session FOREIGN KEY (login_session_id) REFERENCES doctor_login_session(id)

CONSTRAINT fk_temp_control_user FOREIGN KEY (login_user_id) REFERENCES user_account(id)

CONSTRAINT fk_temp_control_session FOREIGN KEY (treatment_session_id) REFERENCES treatment_session(id)

INDEX idx_temp_control_time (captured_at)

INDEX idx_temp_control_session_time (treatment_session_id, captured_at)

11.3.20 liquid_level_status — 液位状态快照

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | 否 | — |
| captured_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| login_session_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| login_user_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| treatment_session_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| serial_port | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| baud_rate | INT NULL | 是 | — |
| device_address | VARCHAR(32) NULL | 是 | — |
| current_level_value | DOUBLE NULL | 是 | — |
| upper_limit_state | VARCHAR(32) NULL | 是 | — |
| lower_limit_state | VARCHAR(32) NULL | 是 | — |
| connection_state | VARCHAR(32) NOT NULL | 否 | — |
| raw_message | TEXT NULL | 是 | — |

约束/索引：

CONSTRAINT fk_liquid_level_login_session FOREIGN KEY (login_session_id) REFERENCES doctor_login_session(id)

CONSTRAINT fk_liquid_level_user FOREIGN KEY (login_user_id) REFERENCES user_account(id)

CONSTRAINT fk_liquid_level_session FOREIGN KEY (treatment_session_id) REFERENCES treatment_session(id)

INDEX idx_liquid_level_time (captured_at)

INDEX idx_liquid_level_session_time (treatment_session_id, captured_at)

11.3.21 robot_arm_status — 机械臂状态与位姿

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | 否 | — |
| captured_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| login_session_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| login_user_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| treatment_session_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| controller_ip | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| connection_state | VARCHAR(32) NOT NULL | 否 | — |
| power_button_state | TINYINT(1) NULL | 是 | — |
| robot_connected_state | TINYINT(1) NULL | 是 | — |
| enabled_state | TINYINT(1) NULL | 是 | — |
| drag_mode_state | TINYINT(1) NULL | 是 | — |
| trajectory_name | VARCHAR(128) NULL | 是 | — |
| position_x | DOUBLE NULL | 是 | — |
| position_y | DOUBLE NULL | 是 | — |
| position_z | DOUBLE NULL | 是 | — |
| position_rx | DOUBLE NULL | 是 | — |
| position_ry | DOUBLE NULL | 是 | — |
| position_rz | DOUBLE NULL | 是 | — |
| raw_message | TEXT NULL | 是 | — |

约束/索引：

CONSTRAINT fk_robot_arm_login_session FOREIGN KEY (login_session_id) REFERENCES doctor_login_session(id)

CONSTRAINT fk_robot_arm_user FOREIGN KEY (login_user_id) REFERENCES user_account(id)

CONSTRAINT fk_robot_arm_session FOREIGN KEY (treatment_session_id) REFERENCES treatment_session(id)

INDEX idx_robot_arm_time (captured_at)

INDEX idx_robot_arm_session_time (treatment_session_id, captured_at)

11.3.22 three_motor_status — UIM三轴状态

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | 否 | — |
| captured_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| login_session_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| login_user_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| treatment_session_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| sdk_path | VARCHAR(255) NULL | 是 | — |
| gateway_name | VARCHAR(128) NULL | 是 | — |
| connection_state | VARCHAR(32) NOT NULL | 否 | — |
| emergency_stop_state | VARCHAR(32) NULL | 是 | — |
| motor_6_node | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| motor_6_position_value | DOUBLE NULL | 是 | — |
| motor_6_position_unit | VARCHAR(32) NULL | 是 | — |
| motor_6_state | VARCHAR(32) NULL | 是 | — |
| motor_7_node | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| motor_7_position_value | DOUBLE NULL | 是 | — |
| motor_7_position_unit | VARCHAR(32) NULL | 是 | — |
| motor_7_state | VARCHAR(32) NULL | 是 | — |
| motor_8_node | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| motor_8_position_value | DOUBLE NULL | 是 | — |
| motor_8_position_unit | VARCHAR(32) NULL | 是 | — |
| motor_8_state | VARCHAR(32) NULL | 是 | — |
| raw_message | TEXT NULL | 是 | — |

约束/索引：

CONSTRAINT fk_three_motor_login_session FOREIGN KEY (login_session_id) REFERENCES doctor_login_session(id)

CONSTRAINT fk_three_motor_user FOREIGN KEY (login_user_id) REFERENCES user_account(id)

CONSTRAINT fk_three_motor_session FOREIGN KEY (treatment_session_id) REFERENCES treatment_session(id)

INDEX idx_three_motor_time (captured_at)

INDEX idx_three_motor_session_time (treatment_session_id, captured_at)

11.3.23 power_device_status — RIGOL/Aigtek及功率状态

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | 否 | — |
| captured_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| login_session_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| login_user_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| treatment_session_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| device_type | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| resource_name | VARCHAR(255) NULL | 是 | — |
| serial_port | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| baud_rate | INT NULL | 是 | — |
| channel_name | VARCHAR(32) NULL | 是 | — |
| output_enabled | TINYINT(1) NULL | 是 | — |
| duty_cycle_percent | DOUBLE NULL | 是 | — |
| amplification_factor | DOUBLE NULL | 是 | — |
| input_voltage_v | DOUBLE NULL | 是 | — |
| output_current_a | DOUBLE NULL | 是 | — |
| output_power_w | DOUBLE NULL | 是 | — |
| connection_state | VARCHAR(32) NOT NULL | 否 | — |
| error_message | VARCHAR(255) NULL | 是 | — |
| raw_message | TEXT NULL | 是 | — |

约束/索引：

CONSTRAINT fk_power_device_login_session FOREIGN KEY (login_session_id) REFERENCES doctor_login_session(id)

CONSTRAINT fk_power_device_user FOREIGN KEY (login_user_id) REFERENCES user_account(id)

CONSTRAINT fk_power_device_session FOREIGN KEY (treatment_session_id) REFERENCES treatment_session(id)

INDEX idx_power_device_time (captured_at)

INDEX idx_power_device_type_time (device_type, captured_at)

INDEX idx_power_device_session_time (treatment_session_id, captured_at)

11.3.24 robot_acquisition_path — 机器人采集路径

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(64) PRIMARY KEY | 否 | — |
| patient_id | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| plan_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| created_by | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| doctor_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| path_name | VARCHAR(128) NOT NULL | 否 | — |
| source_file_path | VARCHAR(255) NULL | 是 | — |
| layer_count | INT NULL | 是 | — |
| step_mm | DOUBLE NULL | 是 | — |
| total_length_mm | DOUBLE NULL | 是 | — |
| coordinate_payload | MEDIUMTEXT NOT NULL | 否 | — |
| created_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| updated_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |

约束/索引：

CONSTRAINT fk_robot_path_patient FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patient(id)

CONSTRAINT fk_robot_path_plan FOREIGN KEY (plan_id) REFERENCES therapy_plan(id)

CONSTRAINT fk_robot_path_user FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES user_account(id)

CONSTRAINT fk_robot_path_doctor FOREIGN KEY (doctor_id) REFERENCES doctor_profile(id)

INDEX idx_robot_path_patient_time (patient_id, created_at)

INDEX idx_robot_path_plan (plan_id)

11.3.25 historical_treatment_image — 既往治疗影像

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(64) PRIMARY KEY | 否 | — |
| patient_id | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| treatment_session_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| image_series_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| storage_path | VARCHAR(255) NOT NULL | 否 | — |
| thumbnail_path | VARCHAR(255) NULL | 是 | — |
| image_type | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| captured_at | DATETIME NULL | 是 | — |
| imported_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| imported_by | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| notes | VARCHAR(255) NULL | 是 | — |

约束/索引：

CONSTRAINT fk_historical_image_patient FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patient(id)

CONSTRAINT fk_historical_image_session FOREIGN KEY (treatment_session_id) REFERENCES treatment_session(id)

CONSTRAINT fk_historical_image_series FOREIGN KEY (image_series_id) REFERENCES image_series(id)

CONSTRAINT fk_historical_image_user FOREIGN KEY (imported_by) REFERENCES user_account(id)

INDEX idx_historical_image_patient_time (patient_id, imported_at)

INDEX idx_historical_image_session (treatment_session_id)

11.3.26 treatment_image_capture — 当前治疗分层采集影像与位姿

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(64) PRIMARY KEY | 否 | — |
| patient_id | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| plan_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| treatment_session_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| acquisition_path_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| captured_by | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| source_channel | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| layer_index | INT NOT NULL | 否 | — |
| slice_index | INT NOT NULL | 否 | — |
| storage_path | VARCHAR(255) NOT NULL | 否 | — |
| thumbnail_path | VARCHAR(255) NULL | 是 | — |
| robot_position_x | DOUBLE NULL | 是 | — |
| robot_position_y | DOUBLE NULL | 是 | — |
| robot_position_z | DOUBLE NULL | 是 | — |
| robot_position_rx | DOUBLE NULL | 是 | — |
| robot_position_ry | DOUBLE NULL | 是 | — |
| robot_position_rz | DOUBLE NULL | 是 | — |
| captured_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| acquisition_parameters | MEDIUMTEXT NULL | 是 | — |

约束/索引：

CONSTRAINT fk_capture_image_patient FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patient(id)

CONSTRAINT fk_capture_image_plan FOREIGN KEY (plan_id) REFERENCES therapy_plan(id)

CONSTRAINT fk_capture_image_session FOREIGN KEY (treatment_session_id) REFERENCES treatment_session(id)

CONSTRAINT fk_capture_image_path FOREIGN KEY (acquisition_path_id) REFERENCES robot_acquisition_path(id)

CONSTRAINT fk_capture_image_user FOREIGN KEY (captured_by) REFERENCES user_account(id)

INDEX idx_capture_image_patient_time (patient_id, captured_at)

INDEX idx_capture_image_plan_slice (plan_id, layer_index, slice_index)

INDEX idx_capture_image_session (treatment_session_id)

11.3.27 treatment_image_annotation — 标注、掩模、面积/体积与payload

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(64) PRIMARY KEY | 否 | — |
| captured_image_id | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| patient_id | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| plan_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| treatment_session_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| annotated_by | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| annotation_state | VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'saved' | 否 | 'saved' |
| target_label | VARCHAR(128) NULL | 是 | — |
| annotated_image_path | VARCHAR(255) NOT NULL | 否 | — |
| mask_path | VARCHAR(255) NULL | 是 | — |
| annotation_payload | MEDIUMTEXT NOT NULL | 否 | — |
| target_area_mm2 | DOUBLE NULL | 是 | — |
| target_volume_mm3 | DOUBLE NULL | 是 | — |
| saved_reason | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| created_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| updated_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |

约束/索引：

CONSTRAINT fk_annotation_capture FOREIGN KEY (captured_image_id) REFERENCES treatment_image_capture(id)

CONSTRAINT fk_annotation_patient FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patient(id)

CONSTRAINT fk_annotation_plan FOREIGN KEY (plan_id) REFERENCES therapy_plan(id)

CONSTRAINT fk_annotation_session FOREIGN KEY (treatment_session_id) REFERENCES treatment_session(id)

CONSTRAINT fk_annotation_user FOREIGN KEY (annotated_by) REFERENCES user_account(id)

INDEX idx_annotation_capture_time (captured_image_id, updated_at)

INDEX idx_annotation_patient_time (patient_id, updated_at)

INDEX idx_annotation_session_time (treatment_session_id, updated_at)

11.3.28 treatment_continue_import — 继续治疗的标注导入关系

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | 否 | — |
| previous_session_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| new_session_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| annotation_id | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| imported_by | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| imported_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| import_reason | VARCHAR(255) NULL | 是 | — |

约束/索引：

CONSTRAINT fk_continue_previous_session FOREIGN KEY (previous_session_id) REFERENCES treatment_session(id)

CONSTRAINT fk_continue_new_session FOREIGN KEY (new_session_id) REFERENCES treatment_session(id)

CONSTRAINT fk_continue_annotation FOREIGN KEY (annotation_id) REFERENCES treatment_image_annotation(id)

CONSTRAINT fk_continue_user FOREIGN KEY (imported_by) REFERENCES user_account(id)

INDEX idx_continue_previous_session (previous_session_id)

INDEX idx_continue_new_session (new_session_id)

INDEX idx_continue_annotation (annotation_id)

11.3.29 therapy_plan_evaluation — 计划预计/已治体积和进度评估

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | 否 | — |
| plan_id | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| patient_id | VARCHAR(64) NOT NULL | 否 | — |
| evaluated_by | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| evaluated_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| expected_volume_cm3 | DOUBLE NULL | 是 | — |
| treated_volume_cm3 | DOUBLE NULL | 是 | — |
| treatment_progress_percent | DOUBLE NULL | 是 | — |
| current_power_w | DOUBLE NULL | 是 | — |
| evaluation_payload | MEDIUMTEXT NULL | 是 | — |
| result_state | VARCHAR(32) NOT NULL | 否 | — |
| result_message | VARCHAR(255) NULL | 是 | — |

约束/索引：

CONSTRAINT fk_plan_eval_plan FOREIGN KEY (plan_id) REFERENCES therapy_plan(id)

CONSTRAINT fk_plan_eval_patient FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patient(id)

CONSTRAINT fk_plan_eval_user FOREIGN KEY (evaluated_by) REFERENCES user_account(id)

INDEX idx_plan_eval_plan_time (plan_id, evaluated_at)

INDEX idx_plan_eval_patient_time (patient_id, evaluated_at)

11.3.30 treatment_termination_log — 终止/继续治疗证据

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | 否 | — |
| treatment_session_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| patient_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| doctor_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| login_user_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| login_session_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| terminated_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| termination_type | VARCHAR(32) NOT NULL | 否 | — |
| reason_text | VARCHAR(255) NULL | 是 | — |
| final_status | VARCHAR(32) NOT NULL | 否 | — |
| continue_treatment_selected | TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 | 否 | 0 |
| summary_payload | MEDIUMTEXT NULL | 是 | — |

约束/索引：

CONSTRAINT fk_termination_session FOREIGN KEY (treatment_session_id) REFERENCES treatment_session(id)

CONSTRAINT fk_termination_patient FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patient(id)

CONSTRAINT fk_termination_doctor FOREIGN KEY (doctor_id) REFERENCES doctor_profile(id)

CONSTRAINT fk_termination_user FOREIGN KEY (login_user_id) REFERENCES user_account(id)

CONSTRAINT fk_termination_login_session FOREIGN KEY (login_session_id) REFERENCES doctor_login_session(id)

INDEX idx_termination_session_time (treatment_session_id, terminated_at)

INDEX idx_termination_patient_time (patient_id, terminated_at)

11.3.31 medical_evidence_document — DOCX证据路径与SHA-256

| 字段 | SQL定义 | 可空 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | 否 | — |
| treatment_session_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| patient_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| doctor_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| login_user_id | VARCHAR(64) NULL | 是 | — |
| generated_at | DATETIME NOT NULL | 否 | — |
| document_type | VARCHAR(64) NOT NULL DEFAULT 'treatment_operation_evidence' | 否 | 'treatment_operation_evidence' |
| docx_path | VARCHAR(255) NOT NULL | 否 | — |
| source_log_start_at | DATETIME NULL | 是 | — |
| source_log_end_at | DATETIME NULL | 是 | — |
| checksum_sha256 | VARCHAR(128) NULL | 是 | — |
| generation_state | VARCHAR(32) NOT NULL | 否 | — |
| generated_by | VARCHAR(128) NULL | 是 | — |
| notes | VARCHAR(255) NULL | 是 | — |

约束/索引：

CONSTRAINT fk_evidence_session FOREIGN KEY (treatment_session_id) REFERENCES treatment_session(id)

CONSTRAINT fk_evidence_patient FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patient(id)

CONSTRAINT fk_evidence_doctor FOREIGN KEY (doctor_id) REFERENCES doctor_profile(id)

CONSTRAINT fk_evidence_user FOREIGN KEY (login_user_id) REFERENCES user_account(id)

INDEX idx_evidence_session_time (treatment_session_id, generated_at)

INDEX idx_evidence_patient_time (patient_id, generated_at)

12. 配置文件全量说明

| 段 | 键 | 当前值 | 交接备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| application | organization | PanTheraSys |  |
| application | name | PanTheraSys Console |  |
| application | theme | midnight-clinical |  |
| database | enabled | true |  |
| database | driver | QMYSQL |  |
| database | host | 127.0.0.1 |  |
| database | port | 3306 |  |
| database | schema | panthera_sys |  |
| database | username | root |  |
| database | password | 123456 | 敏感：明文；交接后轮换 |
| database | connect_timeout_seconds | 2 |  |
| storage | image_root | runtime/images |  |
| storage | report_root | runtime/reports |  |
| storage | evidence_root | runtime/evidence_documents |  |
| display | mode | three_screen | 现场按实际屏幕核对 |
| display | fullscreen | true | 现场按实际屏幕核对 |
| display | dashboard_screen | auto | 现场按实际屏幕核对 |
| display | planning_screen | auto | 现场按实际屏幕核对 |
| display | treatment_screen | auto | 现场按实际屏幕核对 |
| display | fallback_single_window | true | 现场按实际屏幕核对 |
| simulation | enabled | true |  |
| simulation | timer_interval_ms | 1000 |  |
| dobot | host | 192.168.5.1 |  |
| dobot | dashboard_port | 29999 |  |
| dobot | motion_port | 29999 |  |
| dobot | timeout_ms | 3000 |  |
| dobot | safe_origin_x | 568.4855 | 运动安全参数；实机标定后审批 |
| dobot | safe_origin_y | -652.5055 | 运动安全参数；实机标定后审批 |
| dobot | safe_origin_z | 753.2592 | 运动安全参数；实机标定后审批 |
| dobot | safe_origin_rx | -179.9999 | 运动安全参数；实机标定后审批 |
| dobot | safe_origin_ry | 0.0 | 运动安全参数；实机标定后审批 |
| dobot | safe_origin_rz | -152.9531 | 运动安全参数；实机标定后审批 |
| dobot | safe_origin_user | 0 | 运动安全参数；实机标定后审批 |
| dobot | safe_origin_tool | 0 | 运动安全参数；实机标定后审批 |
| dobot | preset_trajectories | 从下往上.csv,test1.csv,open.csv,2026-06-04-19-13-15.csv,2026-06-05-17-06-20.csv |  |
| dobot | trajectory_sftp_port | 22 |  |
| dobot | trajectory_sftp_user | root |  |
| dobot | trajectory_sftp_password | dobot | 敏感：明文；交接后轮换 |
| dobot | trajectory_sftp_remote_dir | /dobot/userdata/project/process/trajectory/ |  |
| dobot | trajectory_path_type | 1 |  |
| dobot | trajectory_is_const | false |  |
| dobot | trajectory_multi | 1.0 |  |
| dobot | trajectory_sample | 50 |  |
| dobot | trajectory_freq | 0.2 |  |
| dobot | trajectory_user | -1 |  |
| dobot | trajectory_tool | -1 |  |
| dobot | z_axis_align_user | 0 |  |
| dobot | z_axis_align_tool | 0 |  |
| dobot | z_axis_align_rx | 180.0 |  |
| dobot | z_axis_align_ry | 0.0 |  |
| dobot | z_axis_align_rz | 0.0 |  |
| dobot | z_axis_align_keep_current_rz | true |  |
| dobot | z_axis_align_max_joint_delta_deg | 180.0 |  |
| dobot | payload_preset_name | TEST |  |
| dobot | payload_apply_before_enable | true |  |
| dobot | payload_use_preset_name | false |  |
| dobot | payload_fallback_to_explicit | false |  |
| dobot | payload_load_kg | 7.5 |  |
| dobot | payload_center_x | 0 |  |
| dobot | payload_center_y | 0 |  |
| dobot | payload_center_z | 0 |  |
| dobot | payload_enable_check | false |  |
| dobot | safety_speed_percent | 10 |  |
| dobot | safety_acceleration_percent | 1 |  |
| dobot | safe_wall_name | testSafe | 运动安全参数；实机标定后审批 |
| dobot | safe_wall_index | 1 | 运动安全参数；实机标定后审批 |
| dobot | safe_wall_monitor_enabled | true | 运动安全参数；实机标定后审批 |
| dobot | safe_wall_poll_interval_ms | 1000 | 运动安全参数；实机标定后审批 |

配置事实：deployment.example.ini 当前更多是未来硬件抽象模板，主程序没有把 device_mode=simulation 等项作为统一开关。实际行为主要由 defaults.ini 与页面硬编码常量决定。

13. 文件存储、报告与证据

| 路径 | 内容 | 生命周期/注意 |
| --- | --- | --- |
| runtime/images | 采集图、标注图、历史图、缩略图 | 须备份；不得随源码交付真实患者数据；删除数据库记录不一定删除文件 |
| runtime/reports | 报告输出预留目录 | 当前报告主体保存在 MySQL HTML字段，目录用途需统一 |
| runtime/evidence_documents/<session> | 治疗操作证据 DOCX | 完全终止生成；数据库登记路径与SHA-256；继续治疗可能只有阶段数据无最终DOCX |
| config/defaults.ini | 运行配置与当前明文口令 | 应迁移到站点私有配置、最小ACL、脱离Git |
| db/schema/mysql_5_7_init.sql | 建表脚本 | 当前无显式 schema_version/migration 序号；上线前建立迁移体系 |

MedicalEvidenceDocumentWriter 直接构造最小 OOXML DOCX 包（word/document.xml 等），用于临床操作证据。生成后计算 SHA-256 写 medical_evidence_document。该校验只能发现文件变化，不能证明签名人身份；若用于受控记录，后续需加数字签名、可信时间戳、不可变存储和审核流程。

14. 构建、测试与本机验证记录

14.1 本次验证结论

| 验证项 | 结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 当前工作区主程序编译 | 通过 | cmake --build build/mingw_tests --target PanTheraConsole --parallel 4；main.cpp 重编译并成功链接 |
| Qt部署 | 基本完成，有警告 | windeployqt 复制 Qt6Core/Gui/Network/SerialPort/Sql/Svg/Widgets、platform/imageformat/sql/tls插件 |
| vcpkg applocal | 存在警告 | 找不到 dumpbin/llvm-objdump/objdump，未能解析非Qt DLL依赖；进程最终 exit 0 |
| 已有测试二进制 CTest | 11/13通过 | 设置每项15秒并行运行；影像算法失败；计划页回归超时 |
| 当前源码全量 tests 重新链接 | 未完成 | 多个测试可执行文件链接步骤 g++.exe 无诊断返回1；主目标随后可链接。需新干净构建目录复现 |
| 真实硬件 | 未验证 | 本次无水泵、温控、液位、RIGOL、Aigtek、Dobot、UIM、摄像头实机验收 |
| 三屏人工验收 | 未执行 | 启动强制 MySQL+登录，且本次任务以静态审计/构建为主 |

14.2 13 个测试目标与结果

| 测试 | 本机结果 | 范围/备注 |
| --- | --- | --- |
| panthera_core_tests | 通过 | SafetyKernel 状态/联锁 |
| panthera_application_context_tests | 通过 | 共享上下文 |
| panthera_clinical_data_service_tests | 通过 | 临床数据服务 |
| panthera_dobot_tcp_client_tests | 通过 | TCP命令/解析 |
| panthera_water_pump_modbus_client_tests | 通过 | 水泵帧 |
| panthera_aigtek_power_amplifier_client_tests | 通过 | Aigtek命令 |
| panthera_lu926_temperature_modbus_client_tests | 通过 | 温控帧 |
| panthera_liquid_level_modbus_client_tests | 通过 | 液位帧 |
| panthera_simulation_device_facade_tests | 通过 | 仿真设备 |
| panthera_mysql_clinical_data_integration_tests | CTest显示通过 | 测试代码允许环境不足时跳过；需查日志确认是否实际连库 |
| panthera_therapy_imaging_algorithms_tests | 失败 | CTest无详细输出；需单独 -V/调试 |
| panthera_planning_page_regression_tests | 15秒超时 | 残留进程曾占用测试exe，本次已结束；测试需修复退出 |
| panthera_login_dialog_tests | 通过 | 登录对话框 |

14.3 接手团队应重跑的命令

# 1) 建一个全新的测试目录，不复用 build/mingw_tests cmake -S . -B build/handover_tests -G "MinGW Makefiles" ` -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug ` -DPANTHERA_BUILD_TESTS=ON ` -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=D:/PanSoftware/vcpkg/scripts/buildsystems/vcpkg.cmake ` -DVCPKG_TARGET_TRIPLET=x64-mingw-dynamic ` -DCMAKE_PREFIX_PATH=D:/PanSoftware/QT/6.2.0/mingw81_64 cmake --build build/handover_tests --parallel 4 ctest --test-dir build/handover_tests --output-on-failure --timeout 120 # 2) 单独排查当前失败用例 ctest --test-dir build/handover_tests -R therapy_imaging_algorithms -V ctest --test-dir build/handover_tests -R planning_page_regression -V --timeout 120

15. 已知缺口、风险与技术债

| 编号 | 级别 | 领域 | 事实/风险 | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | P0 | 安全 | 真实硬件健康未完整接入 SafetyKernel，治疗联锁主要由仿真给出 | 建立统一 DeviceHealthAggregator；双向心跳；失联默认安全；系统级故障注入测试 |
| R-02 | P0 | 治疗输出 | TreatmentPage 只切换 SimulationDeviceFacade 输出，未驱动 RIGOL/Aigtek 真实闭环 | 实现受控 PowerDeliveryService，加入互锁、反馈、硬件急停和实测能量积分 |
| R-03 | P0 | 时序 | 点执行固定450 ms推进，不按 dwellSeconds 实际驻留 | 改为状态机：运动到位→稳定→开输出→驻留dwell→关输出→采证；使用单调时钟 |
| R-04 | P0 | 产品定位 | README 明示非临床原型 | 不得用于人体；建立 IEC 62304/ISO 14971 等适用过程并由质量/法规确认 |
| R-05 | P1 | 版本 | 0.1.0、V1.0、提交与未提交工作区不一致 | 合并代码、清理工作树、打签名tag、生成SBOM与release notes |
| R-06 | P1 | 数据库 | database/enabled=false 仍退出，与部署文档冲突 | 明确产品策略：要么支持离线只读演示，要么删除假开关并更新文档/测试 |
| R-07 | P1 | 凭证 | root/123456 与 root/dobot 明文 | 立即轮换；专用最小权限账号；Windows Credential Manager/加密站点配置 |
| R-08 | P1 | 审批 | approvedBy 可能写死 physician，不是 user_account.id | 改用当前登录userId；数据库回填；外键测试 |
| R-09 | P1 | 治疗水路 | TreatmentPage 流体卡片代码未接入UI | 决定是否删除或正式接入；不得保持半可用双实现 |
| R-10 | P1 | 串口 | 水泵/温控/液位共享COM3且客户端互斥关闭 | 实现一个RS485总线调度器，串行队列、地址路由、超时/重试、独占管理 |
| R-11 | P1 | 测试 | 2项失败/超时，全量测试当前重新链接异常 | 新目录清洁构建；修复用例；CI设超时、无头平台与硬件模拟 |
| R-12 | P1 | 依赖 | UIM DLL 与工具链路径硬编码 D盘 | 改为部署包相对路径/环境配置；校验DLL版本与哈希；许可归档 |
| R-13 | P1 | 部署 | vcpkg applocal 无 objdump，无法验证动态依赖 | 安装工具并用 Dependencies/objdump 验证；在干净机器冒烟 |
| R-14 | P1 | 数据合规 | 本地路径保存患者影像/证据，无静态加密与脱敏机制 | 权限、加密、备份、留存、删除、导出审计和脱敏策略 |
| R-15 | P2 | 文档 | README/部署文档仍描述旧的纯仿真/离线方案 | 以本文档为过渡，随后同步正式架构、接口控制文件和操作SOP |
| R-16 | P2 | 算法 | 体积/消融系数与呼吸补偿为原型估算，无外部传感器 | 建立标定、数据集、金标准、误差预算与独立验证 |
| R-17 | P2 | 审计 | 部分数据管理审计 actor 使用 system；证据签名仅SHA-256 | 统一绑定登录会话、医生、患者、设备；数字签名/可信时间 |
| R-18 | P2 | 数据库迁移 | 单一 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 脚本，无schema版本和回滚 | 引入顺序迁移、备份恢复演练、兼容策略 |
| R-19 | P2 | 配置 | simulation/enabled、deployment device_mode 等没有统一控制实际对象 | 建立 typed config 与启动诊断页；未知键/无效配置应失败或告警 |
| R-20 | P2 | 资源 | application.setQuitOnLastWindowClosed(false) | 验证所有退出路径能停止相机、仿真、串口、TCP与线程；增加关闭集成测试 |

16. 部署与现场配置步骤

16.1 建议交付包

Release 构建的 PanTheraConsole.exe；所有 Qt、MinGW/vcpkg 运行库；platforms/qwindows.dll；sqldrivers/qsqlmysql.dll；TLS/imageformat/style 插件。

UISimCanFunc.dll 及其厂商版本/许可证/哈希；VISA runtime 安装说明；匹配的 MySQL client DLL。

config/defaults.ini 的站点模板（不得使用默认口令）；db/schema 与带版本的迁移脚本。

空 runtime/images、runtime/reports、runtime/evidence_documents，可写权限已配置。

本说明书、硬件接线图、设备手册、串口地址表、Dobot固件版本、校准记录、验收记录。

Git commit/tag、源代码归档、第三方依赖清单与二进制哈希。

16.2 站点首次部署

安装/确认 Windows x64、显卡/显示器、USB/CAN/串口驱动、Dobot网络、VISA、MySQL 5.7兼容服务。

创建 panthera_sys 和应用专用数据库账号；授予实际所需 DDL/DML 权限；执行初始化脚本；确认 utf8mb4。

放置应用包并设置 runtime 三目录写权限；把站点配置与程序二进制分离备份。

轮换数据库和SFTP口令；验证 qsqlmysql.dll + MySQL client DLL 架构一致。

先断开所有治疗输出/执行器，用 --list-screens 验证三屏序号；设置显式屏幕索引。

登录、患者CRUD、计划保存/重启持久化、报告/证据创建做软件冒烟。

逐个设备单独接入：COM3总线、COM5、UIM、Dobot、RIGOL、USB摄像头；记录固件/序列号/端口。

在假负载/无人体环境完成故障注入与联锁验证，之后才允许更高级别集成测试。

16.3 运行前检查

| 检查项 | 合格标准 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| 版本 | exe、config、schema、UIM DLL、设备固件均有唯一版本/哈希 | ____ |
| 数据库 | 专用账号可连接；备份已完成；无示例患者混入 | ____ |
| 三屏 | Dashboard/Planning/Treatment 映射正确；全屏退出路径可用 | ____ |
| 摄像头 | 连续帧、8秒故障重启、重新枚举可恢复 | ____ |
| COM3 | 地址1/2/3/4无冲突；总线轮询稳定；拔线进入安全态 | ____ |
| COM5/VISA | 功放与信号源保持输出关闭；命令/回读一致 | ____ |
| UIM | 节点6/7/8、方向、限位、软/硬急停、回零、范围均实测 | ____ |
| Dobot | 控制权、上电/使能、DI13、DO13/14、安全墙、安全原点、限速均实测 | ____ |
| 联锁 | 任一水路/温度/功率/运动/急停/超声故障均阻止开始并在运行中中止 | 当前不满足，整改后验收 |
| 证据 | 会话/点/报告/DOCX/SHA-256/医生/患者关联完整 | ____ |

17. 接手团队建议的前四周计划

| 阶段 | 必须完成 | 退出标准 |
| --- | --- | --- |
| 第1周：冻结与复现 | 备份工作区；提交当前修改；新机清洁构建；固定Qt/MinGW或MSVC；复现13项测试 | 可从tag重复构建；测试问题有工单；默认口令已轮换 |
| 第2周：架构收口 | 统一配置；决定MySQL强制策略；修approvedBy；RS485总线服务；移除/接入治疗流体卡片 | 配置与文档一致；关键CRUD/登录/证据测试通过 |
| 第3周：安全闭环 | 真实设备健康汇聚；治疗输出服务；驻留状态机；失联/急停/限位默认安全 | 所有P0故障注入测试通过；无仿真信号冒充真实健康 |
| 第4周：实机与交付 | 假负载整机联调；三屏/数据库/备份/恢复/证据验收；Release包与SBOM | 签字验收记录、已知问题清单、回滚方案、受控发布包齐全 |

附录 A：关键源码索引

| 主题 | 文件 |
| --- | --- |
| 启动、数据库强制、三屏、摄像头 | apps/console/main.cpp |
| 构建版本与依赖 | CMakeLists.txt；CMakePresets.json；apps/console/CMakeLists.txt |
| 领域数据结构 | src/core/domain/system_types.h/.cpp |
| 共享上下文 | src/core/application/application_context.h/.cpp；event_bus.h/.cpp |
| 安全联锁 | src/core/safety/safety_kernel.h/.cpp |
| 患者/影像/计划/报告服务 | src/core/services/clinical_data_service.*；repositories/clinical_data_repository.h |
| 设备监控屏 | src/modules/dashboard/device_monitor_page.h/.cpp |
| 计划屏 | src/modules/planning/planning_page.h/.cpp；shared/therapy_imaging_algorithms.* |
| 治疗屏 | src/modules/treatment/treatment_page.h/.cpp |
| 数据管理 | src/modules/data/data_management_page.h/.cpp |
| 登录 | src/modules/auth/login_dialog.*；src/adapters/mysql/mysql_auth_repository.* |
| MySQL | src/adapters/mysql/mysql_clinical_data_repository.*；mysql_treatment_workflow_repository.*；mysql_repository_facade.* |
| 证据DOCX | src/adapters/mysql/medical_evidence_document_writer.* |
| Dobot | src/adapters/dobot/* |
| UIM | src/adapters/uim/uim_motor_gateway.* |
| 水泵/温控/液位/功率 | src/adapters/waterpump/*；anthone/*；liquidlevel/*；aigtek/*；rigol/* |
| 摄像头 | src/modules/shared/usb_camera_frame_source.* |
| 配置 | config/defaults.ini；config/deployment.example.ini |
| 数据库结构 | db/schema/mysql_5_7_init.sql；docs/database_schema.md |
| 测试 | tests/CMakeLists.txt；tests/core；tests/adapters；tests/modules；tests/integration |

附录 B：交接资料清单

| 资料 | 当前状态 | 接手动作 |
| --- | --- | --- |
| 源代码与Git历史 | 存在；工作区非干净 | 提交、tag、远端备份 |
| 数据库schema | 存在单一初始化SQL | 引入迁移版本与备份恢复SOP |
| 三屏UI说明 | 本文档已补齐 | 补现场截图/操作视频 |
| 硬件协议 | 源码可见 | 补厂商手册、固件号、接线图、命令版本 |
| 第三方二进制 | UIM/VISA/MySQL client等依赖外部环境 | 归档合法副本、版本、许可证、SHA-256 |
| 测试 | 13目标；本次11/13已有二进制通过 | 清洁构建并修到全绿；建立CI |
| QMS文档 | docs/qms 有初稿 | 与实际需求/风险/测试双向追踪 |
| 临床/法规 | 无可证明的验证结论 | 由质量/法规负责人另行建立 |
| 部署包 | 本机Debug生成物 | 产出受控Release并在干净机验证 |
| 站点密钥 | 仓库含默认弱口令 | 移交渠道外单独安全分发 |

附录 C：术语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| Dashboard | 设备监控屏；兼具数据管理入口 |
| Planning | 影像采集、标注、重建、靶点与计划批准屏 |
| Treatment | 逐层逐点运动执行、进度与结果留证屏 |
| SafetyKernel | 治疗开始/暂停/继续/报警的统一软件联锁状态机 |
| SimulationDeviceFacade | 仿真设备数据与健康状态提供者；当前仍参与正式启动和治疗页 |
| UIM | 通过 UISimCanFunc.dll 访问的 USB-CAN 三轴电机系统 |
| Dobot Dashboard | 机械臂 TCP 文本命令接口；与运动命令socket并存 |
| VISA/SCPI | 仪器控制运行库与命令集；用于 RIGOL 信号源 |
| RS485/Modbus RTU | 水泵、温控、液位共用的串行总线/协议 |
| Evidence | 与医生、患者、会话、操作日志关联的可审计输出；当前含DOCX与SHA-256 |

附录 D：最终交接签字页

以下签字只确认资料/代码/设备状态已按清单交接，不替代产品安全验证或临床批准。

| 角色 | 姓名 | 日期 | 意见/未决事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移交负责人 |  |  |  |
| 接收研发负责人 |  |  |  |
| 测试负责人 |  |  |  |
| 硬件负责人 |  |  |  |
| 质量/法规负责人 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |

文档结束。生成依据：D:\PanSoftware\PanTheraSys，快照日期 2026-10-14。